ПЕЧЬ АТМОСФЕРНАЯ КОЛПАКОВОГО ТИПА

С ПОДЪЕМОМ КАМЕРЫ

## ПАСПОРТ

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания

2. Назначение изделия

3. Технические характеристики

4. Комплектность

5. Указание мер безопасности

6. Подготовка изделия к эксплуатации

7. Подготовка к работе

8. Использование электропечи

9. Техническое обслуживание

10. Возможные неисправности и их устранение

11. Транспортирование и хранение

12. Гарантии изготовителя

13. Свидетельство о приемке

14. Свидетельство об упаковывании

Приложение 1. Талон № 1 на гарантийное обслуживание

Приложение 2. Талон № 2 на гарантийное обслуживание

Приложение 3. Схема электрическая принципиальная на блок управления

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Печь атмосферная колпакового типа с подъемом камеры            (в дальнейшем – электропечь) изготовлена в соответствии с договором     № 1020.01-4 от 12.01.2018 ООО «ЭРСТВАК».

1.2. Настоящий паспорт является документом, совмещенным с инструкцией по эксплуатации электропечи.

1.3. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации электропечи должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1. Электропечь предназначена для установки и регулирования температуры до 450 °С внутри рабочей камеры, с точностью поддержания температуры ±5 °С в установившемся режиме при 300…450 °С. В электропечи предусмотрена возможность задания девяти и более точек кривой задания температуры с дискретностью по времени 1 мин и температуре 1…10 °С.

2.2. Электропечь оснащена механизмом подъема колпака.

2.3. Электропечь работает от трехфазной электрической сети переменного тока, частотой 501 Гц, напряжением 38010% В.

2.4. Электропечь отнесена к виду климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

2.5. Внутренняя камера электропечи сделана из нержавеющей стали AISI 321. За время эксплуатации может произойти изменение цвета металлических поверхностей (жёлто-коричневый) в результате естественного процесса окисления. Это возможное изменение цвета безопасно и ни в коей мере не ухудшает функциональные характеристики оборудования.

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные параметры и размеры электропечи должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры и размеры

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1. Максимальная температура нагрева, °С | 450 |
| 2. Точность поддержания температуры в установившемся режиме при 300…450 °С, °С | 5 |
| 3. Время разогрева до максимальной температуры при незагруженной камере, мин, не более | 150 |
| 4. Возможность задания регулятором девяти и более точек кривой задания температуры с дискретностью по времени 1 мин и температуре 1…10 °С | Имеется |
| 5. Размеры внутреннего пространства рабочей камеры электропечи, мм, не менее: ШхГхВ | 700х550х550 |
| 6. Габаритные размеры в открытом состоянии, мм, не более: ШхГхВ | 1100х1000х1300 |
| 7. Масса электропечи, кг, не более | 130 |
| 8. Номинальная мощность, кВт, не более | 9 |
| 9. Напряжение питающей сети, В Частота, Гц | 38010% 501 |
| 10. Датчики перемещения подъемного колпака электропечи | Имеются |
| 11. Скорость подъема и опускания колпака, мм/с | 30…90 |
| 12. Направляющие в раме для строго вертикального перемещения колпака | Имеются |
| 13. Изотермическая зона нагрева, мм | 400х300х300 |
| 14. Перепад температуры по высоте изотермической зоны, °С, не более | 15 |
| 15. Средняя наработка на отказ, лет, не менее | 10000 |
| 16. Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| 17. Система защиты и блокировки | Имеется |
| 18. Связь с ПК | Интерфейс RS-485 |

3.2. Управление работой электропечи осуществляет встроенный в блок силовой регулятор температуры «Термодат».

3.3. Электропечь при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 и должна эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С, относительной влажности 80 % при +25 °С и атмосферном давлении 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

3.4. Средний срок службы электропечи – не менее 10 лет.

3.5. Средний ресурс электронагревателей – не менее 2000 ч.

3.6. Регулятор температуры «Термодат» оснащен интерфейсом RS485 для подключения к компьютеру.

3.7. Электропечь оснащена механизмом подъема колпака, обеспечи-вающим плавное перемещение колпака по вертикали без рывков и вибраций. Привод подъёма колпака выполнен на основе электрической тали, закреплённой на раме.

# 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплектность электропечи должна соответствовать указанной в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печь атмосферная колпакового типа с подъемом камеры, состоящая из следующих блоков: | ПГИЖ.681111.033 | 1 шт. |  |
| 1.1 | Камера | ПГИЖ.305142.638 | 1 шт. |  |
| 1.2 | Блок управления | ПГИЖ.468332.340 | 1 шт. | Демонтируется потребителем |
| 1.3 | Блок силовой | ПГИЖ.468332.341 | 1 шт. |  |
| 2 | Жгут 4 м | ПГИЖ.685622.022 | 1 шт. |  |
| 3 | Розетка тип ССИ-125, 3Р+РЕ+N, 32A, 380B, IP44 |  | 1 шт. |  |
| 4 | Вставка плавкая ВП2Б-1В 5А АГО.481.304 ТУ |  | 1 шт. |  |
| 5 | Упаковка | ПГИЖ.680104.148 | 1 шт. |  |
| 6 | Паспорт |  | 1 экз. |  |
| 7 | Руководство пользователя на «Термодат-14Е5» | КТШЛ 2.320.202 РП | 1 экз. |  |
| 8 | Паспорт на «Термодат» | КТШЛ 2.320.202 ПС | 1 экз. |  |

# 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Электропечь по способу защиты человека от поражения электрическим током должна относиться к классу 1 по ГОСТ Р МЭК 536 и соответствовать требованиям безопасности электротермических печей по ГОСТ 12.2.007.9 (МЭК 519-1).

5.2. К эксплуатации электропечи допускается персонал, знающий правила эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В, обученный правилам техники безопасности при работе с электропечью и изучивший настоящий документ.

5.3. Перед началом работы с электропечью необходимо убедиться в ее правильном подключении к электросети и контуру заземления.

5.4. Для предотвращения поражения электрическим током эксплуатирующего персонала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с незаземленной электропечью или неисправным контуром заземления;

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализа-ционную системы, трубопроводы горючих жидкостей и т.п. устройства;

- включать электропечь в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки или соединительного шнура;

- разбирать электропечь или менять вставку плавкую, не отключив ее от сети;

- работать на электропечи со снятыми кожухами (при открытых контактах элементов электросхемы).

5.5. Загружаемые в электропечь материалы не должны быть взрывоопасными и воспламеняющимися.

5.6. Температура наружных поверхностей электропечи, не защищённых от прикосновения, не должна превышать +45 °С.

5.7. Во избежание ожогов при работе в зоне под колпаком электропечи (загрузка, выгрузка) необходимо пользоваться перчатками.

# 6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. После доставки электропечи к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений в процессе транспортирования и хранения транспортной организацией.

Если при приемке электропечи от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке электропечи автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

6.2. При отсутствии повреждений упаковки распаковать электропечь после выдержки ее в условиях, указанных в п. 3.3 настоящего руководства, не менее 4 часов, а при ее повреждении – после выполнения действий, указанных в п. 6.1.

После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего руководства, и производится внешний осмотр электропечи на отсутствие механических повреждений.

Претензии по комплектности поставки или на механические повреждения рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

6.3. Для ввода электропечи в эксплуатацию потребитель обязан обеспе-чить необходимые условия, оговоренные в разделе 2 настоящего руководства.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. Для подготовки электропечи к работе необходимо:

- извлечь камеру электропечи, блок силовой, жгут и блок управления из тары;

- снять временные средства фиксации, обеспечивающие неподвижное положение камеры электропечи;

- снять камеру электропечи с технологической подставки;

- установить камеру электропечи на поверхность основания, обеспечив ее плоскостность и фиксацию к основанию;

- установить блок силовой;

- установить блок управления, обеспечив отсутствие доступа к частям под напряжением;

- подключить камеру электропечи к блоку силовому с помощью жгута;

- подключить блок управления к розетке, расположенной на лицевой панели блока силового (рисунок 1);

Внимание! Блок управления, указанный в таблице 2 настоящего руководства, допускается использовать только для проверки работоспособности электропечи. При проведении дальнейших работ блок управления необходимо заменить на рабочий пульт управления.

- подключить блок силовой к питающей сети с напряжением 38010% В, для чего включить вилку сетевого шнура в розетку с заземляющим контактом, подключенным к внешнему контуру заземления;

- включить выключатель автоматический на лицевой панели блока силового, при этом загорится красный неоновый индикатор (индикатор наличия напряжения), расположенный слева от выключателя автоматического на вышеуказанной панели;

- нажать кнопку «Пуск» на лицевой панели блока управления для подачи напряжения на рабочие узлы электропечи, при этом загорятся цифровые индикаторы на лицевой панели регулятора температуры «Термодат» (рисунок 2);

- проверить работоспособность подъемного механизма и плавное перемещение колпака электропечи с помощью блока управления (рисунок 3) в следующей последовательности:

1) поднять колпак электропечи, установив переключатель «Вверх/вниз» в положение «Вверх»;

2) опустить колпак электропечи, установив переключатель «Вверх/вниз» в положение «Вниз».

Внимание! Красный неоновый индикатор (индикатор наличия напряжения) на лицевой панели блока силового должен светиться всегда при включенном выключателе автоматическом и наличии напряжения в питающей сети, к которой подключен блок силовой.

# 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ

8.1. Использование электропечи с блоком управления:

8.1.1. Поднять колпак электропечи, установив переключатель «Вверх/вниз» в положение «Вверх» на блоке управления.

8.1.2. Загрузить камеру электропечи.

8.1.3. Опустить колпак электропечи, установив переключатель «Вверх/вниз» в положение «Вниз» на блоке управления.

8.1.4. Задать необходимую программу работы электропечи согласно руководству пользователя на «Термодат-14Е5» и включить электропечь в работу.

8.1.5. При начале нагрева загорятся желтые неоновые индикаторы, расположенные на лицевой панели блока силового.

8.1.6. В случае аварийных ситуаций в процессе работы электропечи, при загорании индикатора «Авария» на лицевой панели регулятора температуры «Термодат», необходимо нажать кнопку «Стоп» на лицевой панели блока управления, выключить выключатель автоматический на лицевой панели блока силового, извлечь вилку сетевого шнура из розетки питающей сети с напряжением 38010% В и принять меры к устранению аварии.

8.1.7. По окончании работы поднять колпак электропечи и извлечь объекты термообработки.

8.1.8. Для проведения повторного процесса вновь загрузить камеру электропечи и опустить колпак.

8.2. Использование электропечи с рабочим пультом управления осуществлять по пп. 8.1.1-8.1.8, с учётом требований эксплуатационной документации на рабочий пульт управления.

Рисунок 1 – Лицевая панель блока силового

Рисунок 2 – Лицевая панель регулятора температуры «Термодат»

Рисунок 3 – Лицевая панель блока управления

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. При техническом обслуживании необходимо проверить электропечь визуально на соответствие правилам техники безопасности, проверить исправность защитного заземления, выявить неисправности путем опроса обслуживающего персонала и устранить их.

9.2. При проведении технического обслуживания необходимо удалить пыль и загрязнения с поверхностей электропечи и протереть рабочую камеру электропечи моющими растворами по мере их загрязнения. При этом должна быть исключена возможность попадания раствора внутрь рабочих узлов электропечи, на открытые контакты элементов электросхемы.

Внимание! При техническом обслуживании электропечь должна быть отключена от питающей сети, кроме выполнения операций, необходимых для приведения в действие подъемного колпака и проверки функционирования электропечи.

# 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

10.1. Перечень возможных неисправностей в процессе использования электропечи по назначению и рекомендации по их устранению приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Возможные неисправности и способы их устранения

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные повреждения | Указания по установлению и устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- |
| Электропечь не включается | 1) нет электропитания 2) перегорела вставка плавкая | 1) проверить электропитание 2) проверить и заменить вставку плавкую |
| Электропечь не разогревается, не включается индикатор «1» на регуляторе температуры «Термодат», не загораются желтые неоновые индикаторы на блоке силовом | 1) не исправен концевой выключатель 2) не исправны реле электромагнитные 3) обрыв преобразователя термоэлектрического 4) неисправны твердотельные реле | 1) заменить концевой выключатель 2) заменить реле электромагнитные 3) заменить преобразователь термоэлектрический 4) заменить твердотельные реле |
| Время разогрева превышает установленную норму | 1) низкое напряжение питающей сети 2) неисправны ТЭНы | 1) проверить напряжение питающей сети 2) проверить и заменить ТЭНы |
| Не выдерживается точность автоматического регулирования | 1) неисправен терморегулятор «Термодат» | 1) проверить и исправить терморегулятор «Термодат» |

# 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

11.1. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании электропечи должны строго соблюдаться требования всех предупредительных знаков и надписей, указанные на таре, не допускаются толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности электропечи.

11.2. Ящик с упакованной электропечью должен закрепляться так, чтобы исключить ее перемещение в процессе транспортирования.

11.3. Условия транспортирования электропечи в части воздействия климатических факторов:

- температура от минус 50 до +50 °С;

- относительная влажность до 80 % при температуре +20 °С.

11.4. Электропечь должна храниться в упаковке в складских помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре +25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

11.5. Распаковку электропечи после хранения или транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав ее в упаковке не менее 4 часов.

# 12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электропечи требованиям ТУ 3442-009-00141798-2001 (за исключением технических требований, указанных в разделе 3 настоящего руководства, выполненных в соответствии с требованиями заказчика) при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования установленным указанным техническим условиям и данным руководством.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации электропечи – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки электропечи потребителю.

12.3. Гарантийный ремонт электропечи проводит предприятие-изготовитель – ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем за счет последнего.

12.4. При проведении гарантийного ремонта на предприятии изготовителе, потребитель производит возврат электропечи за свой счет в упаковку, обеспечивающую её защиту от механических повреждений.

12.5. При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, прошедшее с момента поступления электропечи в ремонт до окончания ремонта.

12.6. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации электропечи;

- при повреждении электропечи во время транспортировки в случае повреждения заводской упаковки или ее отсутствия;

- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь электропечи посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых и животных;

- при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей, узлов, проводников электропечи, возникших в процессе эксплуатации;

- при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания;

- при нарушении, повреждении или отсутствии заводских пломб;

- в случаях, когда предприятием-изготовителем установлена необоснованность претензии потребителя.

12.7. В случаях выхода электропечи из строя в послегарантийный период ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет потребителя.

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Печь атмосферная колпакового типа с подъемом камеры

заводской №

изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 3442-009-00141798-2001 признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП	_____________________		_____________________

личная подпись			расшифровка подписи

_______________________

год, месяц, число

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Печь атмосферная колпакового типа с подъемом камеры

заводской №

Упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

___________	_______________	__________________

должность		личная подпись		расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Смоленское СКТБ СПУ»

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97,

контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90.

e-mail: info@sktb-spu.ru

http://sktb-spu.ru

сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru

Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 1

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Печь атмосферная колпакового типа с подъемом камеры

заводской №

Дата выпуска ____________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ________________

штамп ОТК

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Смоленское СКТБ СПУ»

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97,

контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90.

e-mail: info@sktb-spu.ru

http://sktb-spu.ru

сервисная поддержка e-mail: quality@sktb-spu.ru

Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ № 2

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

Печь атмосферная колпакового типа с подъемом камеры

заводской №

Дата выпуска ___________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя ________________

штамп ОТК

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер печи _________________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла ____________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Дата ремонта_______________________________________________

число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт_________________

Подпись владельца электропечи, подтверждающего ремонт ___________

Штамп ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие

Гарантийный номер электропечи __________________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла ______________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Дата ремонта___________________________________________________

число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт___________________

Подпись владельца электропечи, подтверждающего ремонт ____________

Штамп ремонтного предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Схема электрическая принципиальная на блок управления