ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ВАННАЯ С ВНЕШНИМ ОБОГРЕВОМ

ПРОКАЛОЧНАЯ

ЭВВО-650/1100

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ	4

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ	10

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	13

11. УТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	14

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	15

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	15

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	17

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	17

ПРИЛОЖЕНИЕ А	18

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	18

ПРИЛОЖЕНИЕ В	20

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	21

# 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

  - Электропечь ванная с внешним обогревом прокалочная           ЭВВО-650/1100 (в дальнейшем – электропечь) изготовлена в соответствии с договором № 1167 от 28.02.2018г.

  - Данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации должно находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

1.3 Проверка, наладка и ремонт электропечи должны проводиться специалистами, изучившими техническую и эксплуатационную документацию изделия и имеющие группу допуска не ниже третьей при работе на электроустановках до 1000 В.

# 2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Электропечь предназначена для установки и регулирования температуры до плюс 1100°С в рабочем пространстве электропечи. Электропечь предназначена для термической обработки  металлов.

2.2 Электропечь работает от трехфазной электрической сети переменного тока, частотой 501 Гц, напряжением 38010% В.

2.3 Электропечь отнесена к виду климатического исполнения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

# 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры электропечи должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Основные параметры и размеры электропечи

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| 1. Максимальная температура нагрева, °С | 1100 |
| 2. Рабочая температура, °С | 1000 |
| 3. Время разогрева от Токр.ср до рабочей температуры при незагруженной печи, мин, не более | 420 |
| 4. Размеры полезного пространства ванны электропечи, мм, не менее: Ширина×Глубина×Высота | 1760×840×430 |
| 5. Габаритные размеры электропечи в открытом состоянии с опорной рамой подъемного механизма, мм, не более: Ширина×Глубина×Высота | 2470×2130×3030 |
| 6. Масса электропечи, кг, не более | 4000 |
| 7. Номинальная мощность, кВт, не более | 60 |
| 8. Напряжение питающей сети, В Частота, Гц | 38010% 501 |

3.2 Управление работой электропечи выполняет тиристорный многоступенчатый регулятор мощности трехфазный ТРМ-3-ПИД251-3Т-А.

  - Информация, индицируемая на лицевой панели регулятора электропечи:

- величина задающего сигнала;

- ток нагрузки;

- режим работы;

- значение программируемых уставок;

- коды ошибок.

3.4 Встроенный ПИД-регулятор позволяет непосредственно управлять температурой, темпом нагрева и охлаждения объекта путем воздействия на управляющий вход регулятора. ПИД-регулятор может управляться местно с панели управления или удаленно по протоколу ModBus.

3.5 На каркас электропечи монтируется опорная рама подъемного механизма для обеспечения плавного и безопасного подъема и опускания крышки электропечи.

3.6  Механизм подъема электропечи оснащен выносным пультом управления. На выносном пульте управления имеется кнопка аварийного отключения.

3.7 Внутренняя ванна электропечи металлическая, футерованная огнеупорным кирпичом стойким к щелочному расплаву (NaOH). При видимых разрушениях кирпичной кладки электропечи необходимо произвести ее ремонт путем замены разрушенных кирпичей на новые марки ШЛ-1,3.

3.8 На под ванны электропечи укладывается поддон, состоящий из 4 металлический листов, устанавливаемых внахлест. В комплект поставки входит дополнительный поддон.

3.9 На задней стенке электропечи имеется впускной коллектор для осуществления системы подачи сжатого воздуха и два вентиляционных отверстия для подключения вытяжной (приточной) вентиляции.

3.10 Электропечь при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 и должна эксплуатироваться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С, относительной влажности 80 % при  +25 °С и атмосферном давлении 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

# 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплектность электропечи  должна  соответствовать указанной в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| Ванна электротермическая | ЭВВО-001.000 | 1 |
| Тиристорный регулятор мощности трехфазный ТРМ-3-ПИД251-3Т-А |  | 1 |
| Комплект монтажных частей: |  |  |
| - швеллер |  | 5 |
| - промежуточная стойка - рым болты |  | 1 2 |
| Ключ торцовый Г-образный |  | 1 |
| Поддон металлический |  | 2 |
| Упаковка |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации «Электропечь ванная с внешним обогревом ЭВВО-650/1100» |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации «ТРМ-3-ПИД251-3Т-А» |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации «ПИД-регулятор «ТРМ251-Щ1.ИРР» |  | 1 |

# 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Электробезопасность

5.1.1 Электропечь по способу защиты человека от поражения электрическим током должна относиться к классу 1 по ГОСТ Р МЭК 536 и соответствовать требованиям безопасности электротермических печей по ГОСТ 12.2.007.9 (МЭК 519-1).

5.1.2 К эксплуатации электропечи допускается персонал, знающий правила эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В, обученный правилам техники безопасности при работе с электропечью и изучивший настоящий документ.

5.1.3 Перед началом работы с электропечью необходимо убедиться в ее правильном подключении к электросети и контуру заземления.

5.1.4 Для предотвращения поражения электрическим током эксплуатирующего персонала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать с незаземленной электропечью или неисправным контуром заземления;

- использовать в качестве заземления тепловую, газовую, канализационную системы, трубопроводы горючих жидкостей и т.п. устройства;

- включать электропечь в сеть при наличии видимых повреждений розетки, вилки или соединительного шнура;

- разбирать электропечь, не отключив ее от сети;

- работать на электропечи со снятыми кожухами (при открытых контактах элементов электросхемы).

5.2 Специальные меры безопасности при работе с электрическими талями

5.2.1 При монтаже опорной рамы подъемного механизма обратить внимание на устойчивость крепления электрической тали на швеллере.

5.2.2 Перед началом работы проверить состояние троса.

5.2.3 Убедиться, что трос правильно намотан на барабан.

5.2.4 Если во время эксплуатации станет видна красная часть троса, необходимо прекратить работу. Красная часть троса разматываться не должна.

5.2.5 Широкая одежда, длинные волосы и рукавицы могут быть затянуты вращающимися частями, вследствие чего следует держать их вдали от движущихся частей.

5.3 Общие меры безопасности

5.3.1 Загружаемые в электропечь материалы не должны быть взрывоопасными и воспламеняющимися.

5.3.2 Температура наружных поверхностей электропечи, не защищённых от прикосновения, может превышать +45 °С. Во избежание ожогов при работе с электропечью, следует быть внимательными и при необходимости использовать перчатки.

5.3.3 Во избежание ожогов при работе в проеме электропечи (загрузка, выгрузка) необходимо использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, термозащитная одежда.

5.3.4  При транспортировании поддон в камеру не устанавливать.

# 6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1  После доставки электропечи к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений в процессе транспортирования и хранения транспортной организацией.

Если при приемке электропечи от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке электропечи автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

6.2  При отсутствии повреждений упаковки распаковать электропечь после выдержки ее в условиях, указанных в п. 3.11 настоящего руководства, не менее 4 часов, а при ее повреждении – после выполнения действий, указанных в        п. 6.1.

После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего руководства, и производится внешний осмотр электропечи на отсутствие механических повреждений.

Претензии по комплектности поставки или на механические повреждения рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

6.3 Для ввода электропечи в эксплуатацию потребитель обязан обеспечить необходимые условия, оговоренные в разделе 2 настоящего руководства.

6.4 Выгрузку электропечи из транспорта необходимо осуществлять только погрузчиком с вилами, разведенными не менее чем на 900 мм по внутреннему размеру, в следующей последовательности:

- вилы погрузчика необходимо завести с передней стороны печи под верхний ряд досок транспортировочного поддона симметрично относительно центра электропечи;

- поднять печь вместе с поддоном на высоту не менее 0,5 м;

- подставить опорные столбики под каждую ножку электропечи;

- опустить электропечь вместе с поддоном на опорные столбики, таким образом, появится зазор между поддоном и нижней частью электропечи;

- завести вилы погрузчика под нижнюю часть электропечи симметрично относительно центра;

- поднять электропечь и установить ее в предполагаемом месте эксплуатации.

Погрузка электропечи для дальнейшей транспортировки производится в обратной последовательности выгрузке.

Внимание! Длина вил погрузчика должна быть достаточной для размещения  поддона электропечи на вилах полностью по глубине.  Если длины не достаточно, необходимо использовать удлинители вил погрузчика.

# 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

# 7.1 Все операции по установке, монтажу и подключению к сети электропитания, должны осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормами, и согласно настоящему руководству по эксплуатации.

7.2 Место эксплуатации электропечи подбирать с учетом габаритов камеры в открытом состоянии с закрепленной опорной рамой подъемного механизма и возможностью беспрепятственного технического обслуживания изделия. Силовой блок управления навесного типа, при монтаже необходимо учитывать длину соединительных проводов.

7.3 Смонтировать опорную раму и сам подъемный механизм.

Монтаж подъемного механизма проводить в следующей последовательности, руководствуясь обозначениями на рисунке 1:

- швеллер 1 и 2 закрепить на левой и правой стороне каркаса электропечи болтами М8;

- соединить швеллеры 5 и 6 к левой и  правой стороне каркаса электропечи болтами М8. Со швеллерами 1 и 2 стянуть болтом М8 с гровером, шайбой, гайкой;

- швеллер 4 стянуть болтами М8 с гровером, шайбой, гайкой со швеллерами 1, 2;

- через промежуточную стойку 3 насквозь продеть ось зацепления 18;

- промежуточную стойку 3 стянуть со швеллером 4 болтами М8 с гровером, шайбой, гайкой, и с опорой 17 через дистанцирующие втулки;

- соединить ось зацепления 18 со швеллерами 1 и 2 при помощи болтов М10 с цилиндрической головкой под шестигранник;

- ввернуть рым болты 11 и 12 в резьбовые отверстия в верхней части крышек электропечи;

- зацепить крюк с полиспастом 9, 10 за рым болт 11, 12 соответственно;

- соединить крюки на конце троса 13, 14 с рым болтами 15 и 16 соответственно.

7.4 Подсоединить местную вытяжную вентиляцию к фланцу шибера вытяжки печи.

7.5 Подключить подводку воздуха среднего давления к запорному крану системы наддува печи.

7.6 Положить поддон, состоящий из 4 листов металла на под печи внахлест.

7.7 Закрепить силовой блок управления в предполагаемом месте эксплуатации.

7.8 Заземлить электропечь в соответствии с требованиями ПУЭ.

7.9 Подключить камеру электропечи к силовому блоку управления в соответствии с маркировкой (электрическая схема подключения представлена в приложении В). Нагрузка к силовому блоку управления подключена по схеме «звезда».

7.10 Подключить блок силовой к питающей сети с напряжением (38010%)В, сечение силового кабеля должно быть не менее 35 мм2. Подключить к блоку силовому напряжение питания вспомогательных цепей (22010%)В кабелем сечением не менее 2,5 мм2.

7.11 Убедиться в работоспособности подъемного механизма. Для каждой электрической тали по очереди выполнить следующие действия:

- включить выключатель сеть;

- внутри шкафа силового блока управления расположен автоматический выключатель QF3, убедиться, что его тумблер находится во включенном состоянии;

- на выносном пульте управления электрической талью убедиться в разблокированном состоянии кнопки аварийного отключения, повернув её против часовой стрелки, чтобы она выступила вперед. Для подъема крышки переключатель «Вверх/Вниз» удерживать в положении «Вверх», когда крышка поднимется до нужного положения отпустить переключатель. Кратковременными нажатиями переключателя в положение «Вниз» плавно подвести паз блокирующей рейки к оси зацепления. Крышка зафиксируется в нужном положении. При аварийном ослаблении троса (обрыве) крышка останется в зафиксированном положении благодаря блокирующей рейке. Лицевая панель выносного пульта управления подъемным механизмом представлена на рисунке 2.

Внимание! Крайнее верхнее положение крышки указано на рисунке 3, оно соответствует последнему пазу зацепления рейки. Поднятие крышки выше последнего паза зацепления рейки может привести к поломке крышки.

Внимание! Чтобы опустить крышку, необходимо вывести пазы блокирующей рейки из оси зацепления.

Для этого Г-образный ключ, идущий в комплекте поставки накинуть на шестигранную ось разблокировки (рисунок 3), провернуть его до момента выхода паза рейки из зацепления, опустить крышку электропечи, для этого необходимо удерживать на пульте управления переключатель в положении «Вниз» до конечного положения крышки.

Внимание! Не допускать провисания и спутывания троса в конечном положении крышки.

Внимание! Перед подъемом крышки электропечи необходимо повернуть механизм разблокировки в исходное положение, не препятствующее зацеплению пазов рейки.

Рисунок 1 – Общий вид электропечи:

1, 2, 4, 5, 6 – швеллер; 3- поперечная труба; 7, 8 – электрическая таль; 9, 10 – крюк с полиспастом; 11, 12, 15, 16 – рым болт; 17 – опора; 18 – ось зацепления; 19, 20 – блокирующая рейка;  21, 22 – механизм разблокировки;  23 – шибер вытяжной вентиляции; 24 – запорный кран.

| Рисунок 2 – Лицевая панель выносного пульта управления подъемным механизмом | Рисунок 3 – Крайнее верхнее положение крышки |
| --- | --- |

# 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПЕЧИ

8.1 Ознакомиться с руководствами по эксплуатации на «ТРМ-3-ПИД251-3Т-А» и на ПИД-регулятор «ТРМ251-Щ1.ИРР». Лицевая панель блока силового представлена на рисунке 4.

Внимание! Перед началом работы необходимо провести визуальный осмотр состояния троса электрической тали по его длине на наличие повреждений, в случае необходимости произвести его замену (условия браковки троса описаны в п. 9.3 настоящего руководства).

8.2 Убедиться в том, что на крышках электропечи нет посторонних предметов. Поднять необходимую для работы крышку в соответствии с п. 7.11.

8.3 Загрузить ванну электропечи.

8.4 Опустить крышку электропечи с помощью соответствующего ей выносного пульта управления в соответствии с п. 7.11.

8.5 При возникновении внештатной ситуации, связанной с угрозой жизни персонала или порчей имущества, на выносном пульте управления нажать кнопку аварийного отключения. Кнопка имеет фиксацию своего положения. Лицевая панель выносного пульта управления представлена на рисунке 2.

8.6 Перед началом работы перевести тумблер «Работа» в положение «Откл.». Подать напряжение на силовой блок управления, при этом все светодиоды на передней панели шкафа должны кратковременно загореться и погаснуть, на дисплее в течение 10 секунд должна отобразиться надпись «Готовность». Это означает, что силовой блок управления готов к работе и программированию.

8.7 На ПИД-регуляторе задать программу технолога в соответствии с руководством по эксплуатации на «ТРМ251-Щ1.ИРР».

8.8 Перевести тумблер «Работа» в положение «Вкл.»

8.9 На ПИД-регуляторе запустить в работу соответствующую программу.

8.10 Во время начала нагрева прибор перейдет в режим РАБОТА, загорится светодиод «Работа» на лицевой панели регулятора.

8.11 При регистрации какой-либо аварийной ситуации, регулятор переходит в режим аварии, загорается индикатор «Авария». Устройство не реагирует на команду «Работа» до ликвидации аварийной ситуации. После регистрации отсутствия аварийной ситуации регулятор может автоматически перейти в режим «Работа» или  «Готовность» в зависимости от вида аварийной ситуации. На индикаторе отображается код ошибки и поясняющая надпись. Возможные неисправности и способы их устранения описаны в руководстве пользователя на «ТРМ-3-ПИД251-3Т-А».

8.12 Кнопка «Аварийное отключение» на лицевой панели блока силового позволяет снять напряжение с нагрузки в любом режиме работы устройства при возникновении внештатной ситуации.

8.13 Перед каждым открыванием крышек электропечи необходимо перевести тумблер «Работа» в положение «Откл.».

8.14 Для проведения повторного процесса вновь загрузить камеру электропечи и опустить крышку.

Рисунок 4 –  Лицевая панель тиристорного регулятора мощности трехфазного

ТРМ-3-ПИД251-3Т-А

# 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 9.1 Текущие настройки силового блока управления приведены в приложении Г.

9.2 При техническом обслуживании необходимо проверить электропечь визуально на соответствие правилам техники безопасности, проверить исправность защитного заземления, выявить неисправности путем опроса обслуживающего персонала и устранить их.

9.3 При существенном отклонении сопротивления нагревателя от номинального, либо при выходе нагревателя из строя, силовой блок управления выдаст ошибку «несимметрия токов». В электропечи установлены нагреватели марки RR 25x600x1400мм, сопротивлением 1,1 Ом. При замене нагревателей на нагреватели других марок потребуется подбор напряжения питания для исключения повреждения теплоизоляции печи и преждевременного выхода их из строя.

Внимание! Изменение сопротивления нагревательного элемента может привести к ухудшению технических характеристик электропечи.

9.4 В процессе эксплуатации электропечи возможно ухудшение уплотнительной изоляции по периметру крышек, в результате чего в местах ухудшения будет наблюдаться свечение при высоких температурах нагрева. Необходимо заменить уплотнение в этих местах термостойкими уплотнительными материалами.

9.5 Ежедневно, перед началом работы проводить визуальный осмотр троса электрической тали на наличие его повреждений:

- обрыв проволок на фиксированной длине, в том числе наличия обрывов проволок у концевых заделок;

- наличие мест сосредоточения обрывов проволок;

- наличие поверхностной и внутренней коррозии;

- наличие разрыва одной или нескольких прядей;

- при уменьшении диаметра каната на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов проволок;

- деформации в виде волнистости, корзинообразности, выдавливания проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов, перегибов и т.п.

При выявлении какого-либо повреждения необходимо заменить трос электрической тали.

Подсчет обрывов наружных проволок необходимо производить на участках троса с наибольшим количеством обрывов с учетом того, что два конца оборванной проволоки считается за один обрыв; в случае, если виден один конец проволоки, а второй не вышел наружу - считается также один обрыв. Суммируя, таким образом, обрывы проволок на участках троса длиной не менее 20 мм, получают общее число обрывов на данных участках. Если количество обрывов проволок больше 2, необходимо заменить трос электрической тали. Работы по п. 9.5 проводить в соответствии с РД РОСЭК 012-97 «Канаты стальные. Контроль и нормы браковки».

Внимание! Запрещается эксплуатировать электропечь при наличии повреждения, требующего замены троса.

Внимание! При техническом обслуживании электропечь должна быть отключена от питающей сети, кроме выполнения операций, необходимых для проверки функционирования электропечи.

# 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

10.1 Перечень возможных неисправностей в процессе использования электропечи по назначению и рекомендации по их устранению приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Возможные неисправности и способы их устранения

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные повреждения | Указания по установлению и устранению последствий отказов и повреждений |
| --- | --- | --- |
| Крышка электропечи не поднимается или поднимается с трудом | Нет электропитания | Проверить электропитание |
|  | Неисправен пульт управления | Проверить и исправить пульт управления |
|  | Поврежден трос электрической тали | Проверить и заменить трос электрической тали |
|  | Неправильно смонтирована направляющая рама | Проверить монтаж, исправить ошибки |
| Электропечь не включается | Нет электропитания | Проверить электропитание |
|  | Неисправен тиристорный регулятор | Действовать в соответствии с руководством по эксплуатации регулятора |
| Время разогрева превышает установленную норму | Низкое напряжение питающей сети | Проверить напряжение питающей сети |
|  | Видимые разрушения кирпичной кладки | Произвести ремонт кирпичной кладки |
|  | Неисправен нагревательный элемент | Заменить неисправный нагревательный элемент |
|  | Не полностью закрытая крышка | Полностью закрыть крышку |
| Не выдерживается точность автоматического регулирования | Неисправен терморегулятор | Проверить и исправить терморегулятор |

Примечание – Ошибки, идентифицируемые на лицевой панели силового блока, устранять в соответствии с руководством по эксплуатации на «ТРМ-3-ПИД251-3Т-А».

# 11. УТИЛИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 11.1 Материалы, из которых изготовлена электропечь, не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.

- 11.2 Утилизация должна проводиться в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

- 11.3 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании электропечи должны строго соблюдаться требования всех предупредительных знаков и надписей, указанные на таре, не допускаются толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и работоспособности электропечи.

- 11.4 Тара с упакованной электропечью должна закрепляться так, чтобы исключить ее перемещение в процессе транспортирования.

- 11.5 Условия транспортирования электропечи в части воздействия климатических факторов:

- - температура от минус 50 до плюс 50 °С;

- - относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С.

- 11.6 Электропечь должна храниться в упаковке в складских помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

- 11.7 Распаковку электропечи  после хранения или транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав ее в упаковке не менее 4 часов.

- ВНИМАНИЕ!

- При транспортировании поддон в камеру не устанавливать.

- При транспортировании электропечь должна быть прочно закреплена к стенкам (бортам) транспортного средства при помощи расчалочных лент.

# 12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если неисправность произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

12.2 Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

12.3 Все предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

12.4 Для определения причин поломки потребитель создаёт комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

▪ заводской номер электропечи;

▪ дата получения электропечи от предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

▪ дата ввода в эксплуатацию;

▪ описание внешнего проявления неисправности;

▪ какие узлы и детали сломались, износились и т.д.

12.5 К рекламации следует приложить акт о поломке электропечи.

12.6 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

12.7 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

# 13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик электропечи требованиям,  указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, приведенных в разделе 3, при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования установленным данным руководством.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации электропечи – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки электропечи потребителю. Гарантия не распространяется на нагреватели и теплоизоляцию печи.

13.3 Гарантийный ремонт электропечи проводит предприятие-изготовитель – ОАО «Смоленское СКТБ СПУ» или специализированная организация, имеющая договор с предприятием-изготовителем за счет последнего.

13.4 При проведении гарантийного ремонта на предприятии-изготовителе, потребитель производит возврат электропечи за свой счет в упаковке, обеспечивающей её защиту от механических повреждений.

13.5 При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время, прошедшее с момента поступления электропечи в ремонт до окончания ремонта.

13.6 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации электропечи;

- при повреждении электропечи во время транспортировки в случае повреждения заводской упаковки или ее отсутствия;

- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь электропечи посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых и животных;

- при наличии механических повреждений наружных или внутренних деталей, узлов, проводников электропечи, возникших в процессе эксплуатации;

- при отсутствии или нарушении правил технического обслуживания;

- при нарушении, повреждении или отсутствии заводских пломб;

- в случаях, когда предприятием-изготовителем установлена необоснованность претензии потребителя.

13.7 В случаях выхода электропечи из строя в послегарантийный период ремонт может производиться предприятием-изготовителем по отдельному договору за счет потребителя.

# 14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- электропечь ванная с внешним обогревом прокалочная ЭВВО-650/1100

заводской №

изготовлена и принята в соответствии с требованиями

ТУ 3442-007-00141798-2000 и признана годной для эксплуатации.

ОТК

МП	_____________________	                                 _____________________

личная подпись			                           расшифровка подписи

_______________________

год, месяц, число

# 15. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

- электропечь ванная с внешним обогревом прокалочная ЭВВО-650/1100

заводской №

Упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____________	                     _______________	_           _____________________

должность	 	                 личная подпись		         расшифровка подписи

_____________________

год, месяц, число

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Смоленское СКТБ СПУ"

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97,

контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90.

e-mail: info@sktb-spu.ru

http://sktb-spu.ru

сервисная поддержка e-mail: quality@ sktb-spu.ru

Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №1

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

- электропечь ванная с внешним обогревом прокалочная ЭВВО-650/1100

заводской №

Дата выпуска ____________________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя: _______________________

штамп ОТК

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Смоленское СКТБ СПУ"

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 97,

контактные телефоны: (4812) 31-32-00, 31-31-21, 31-00-90.

e-mail: info@sktb-spu.ru

http://sktb-spu.ru

сервисная поддержка e-mail: quality@ sktb-spu.ru

Действителен по заполнению

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ №2

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

Заполняет предприятие-изготовитель

- электропечь ванная с внешним обогревом прокалочная ЭВВО-650/1100

заводской №

Дата выпуска ____________________________________________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя :_______________________

штамп ОТК

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Гарантийный номер электропечи _____________________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата ремонта_______________________________________________________

число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт________________________

Подпись владельца электропечи, подтверждающего ремонт _______________

Штамп ремонтного предприятия

ЗАПОЛНЯЕТ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Гарантийный номер электропечи _____________________________________

Причина ремонта. Наименование и обозначение на схеме замененной детали или узла _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дата ремонта_______________________________________________________

число, месяц прописью, год

Подпись и ф., и., о. лица, производившего ремонт______________________

Подпись владельца электропечи, подтверждающего ремонт _____________

Штамп ремонтного предприятия

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема подключения камеры электропечи к блоку силовому представлена на рисунке В.1

Рисунок В.1 – Схема подключения нагрузки «звезда»

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

# Текущие настройки тиристорного многоступенчатого регулятора мощности трехфазного ТРМ-3-ПИД251-3Т-А приведены в таблице Г.1

# Таблица Г.1 – Текущие настройки силового блока управления

| Функция | Надпись на индикаторе | Описание |
| --- | --- | --- |
| F1 | способ. упр. | Определяет способ управления |
|  |  | 0 | тумблер |
| F2 | сигнал упр. | Определяет сигнал управления выходным напряжением |
|  |  | 4 | 4..20 мА |
| F3 | авт.вк. | Определяет поведение регулятора после пропажи напряжения силовой сети или вспомогательного напряжения в режиме «Работа» |
|  |  | 0 | включено |
| F7 | метод рег. | Определяет метод регулирования выходного напряжения |
|  |  | 0 | фазовый |
| F8 | нагрузка | Задается характер нагрузки |
|  |  | 0 | Активная |
| F11 | плавн.пуск | Время плавного выхода напряжения на заданный уровень 15 секунд |
| F12 | плавн.выкл. | Время плавного снижения напряжения до минимального значения 2 секунды |
| F14 | рег. велечина | 0 | U |
| F15 | нижн. предел | Минимальное значение сигнала задания 0% |
| F16 | верх.предел | Максимальное значение сигнала задания 100% |
| F17 | упр.током | 1 | ограничение |
| F21 | н.предел I | Минимальное значение тока в нагрузке в режиме стабилизации тока 0 А |
| F22 | в.предел I | Минимальное значение тока в нагрузке в режиме стабилизации тока 80 А |
| F27 | нижн.предел | Минимальное значение сигнала задания 0% |
| F28 | верх.предел | максимальное значение сигнала задания 100% |
| F91 | контроль нагр. | 0 | включена |
| F92 | контроль фаз | 0 | включена |
| F93 | защита несим. | 1 | 25% |